国家计量技术规范

《高压电子枪计量测试规范》

测量不确定度评定报告

规范起草组

2026年7月

国家计量技术规范

《高压电子枪计量测试规范》

加速电压误差测量不确定度评定报告

1  一般要求

1.1  测试环境条件：温度21°C，相对湿度：50%。

1.2  测试仪器：分压装置(0.1级)、数字电压表(0.02级)。

1.3  被测对象：高压电子枪。

1.4  测试方法：将高压电子枪高压电源加速电压通道输出口连接分压装置，并设置合适的分压比。数字电压表测试端钮一端连接分压装置，另外一端接地。接通电源，按照100V/s升压速度将加速电压升至30000V，待读数稳定10秒后读取数字电压表示值，乘以分压比得到加速电压实测值。等待10分钟，观察高压电子枪是否有真空跳动，若无真空跳动，则测试完成。

2  不确定度来源

2.1  分压装置引入的不确定度分量；

2.2  数字电压表引入的不确定度分量；

2.3  测量重复性引入的不确定度分量。

3  加速电压误差的测量不确定度分量评定

3.1  分压装置准确度引入的不确定度分量

在测量直流电压时，由分压装置准确度引入的不确定度，采用B类方法进行评定。分压装置的准确度为0.1级，其半宽a=0.1%，其分布服从均匀分布，则引入的相对标准不确定度为：

3.2  数字电压表准确度引入的不确定度分量

在测量直流电压时，数字电压表准确度引入的不确定度，采用B类方法进行评定。数字电压表测量直流电压的准确度为0.02级	，其半宽a=0.02%，其分布服从均匀分布，则引入的相对标准不确定度为：

3.3  测量重复性引入的不确定度分量

用分压装置和数字电压表在30000V点重复测量10次，测量结果如表C.1所示，计算重复性引入的标准不确定度，按A类方法进行评定。

表C.1 加速电压误差测量结果

| 加速电压设定值（V） | 加速电压示值（V） | 加速电压实测值（V） | 相对试验标准偏差sr（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 30000 | 30000.4 | 30000.1 | 0.001 |
|  |  | 30000.1 |  |
|  |  | 30000.1 |  |
|  |  | 30000.1 |  |
|  |  | 30000.1 |  |
|  |  | 30000.2 |  |
|  |  | 30000.2 |  |
|  |  | 30000.2 |  |
|  |  | 30000.1 |  |
|  |  | 30000.2 |  |

3.4  不确定度分量一览表

不确定度分量相关信息见表C.2所示。

表C.2 加速电压不确定度分量一览表

| 不确定度分量 | 不确定度分量来源 | 评定方法 | 分布类型 | 相对标准不确定度(%) （） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分压装置准确度 | B | 均匀 | 0.058 |
|  | 数字电压表准确度 | B | 均匀 | 0.012 |
|  | 测量结果重复性 | A | 正态 | 0.001 |

4  合成标准不确定度的计算

根据表C.2的不确定度分量，其相对合成标准不确定度为：

5  扩展不确定度的确定

取包含因子k=2，则相对扩展不确定度为：

（）