《固体材料氧化性试验仪校准规范》编制说明
1  任务来源
国家市场监督管理总局办公厅文件《市场监管总局办公厅关于印发2025年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知》（市监计量发(2025] 45号），由重庆市计量质量检测技术研究院等主要承担《固体材料氧化性试验仪国

家校准规范》的制定工作。
2  规范制定的必要性
固体材料的化学特性包括其化学成分、化学反应性、氧化性等。现在一些纳米材料及结构复合材料、高性能复合材料、结构材料等一系列新材料都需要测量其氧化性能。固体材料氧化性实验仪（以下简称固氧仪）就是一种用于检测上述材料化学特性的一种计量仪器，广泛用于民航、海关、化工、出入境检验检疫、安全防护等领域。它通过检测固体材料物质与一种可燃物质完全混合后，增加该可燃物质的燃烧速度或燃烧强度的潜力，并把该混合物的燃烧速率与参考混合物的燃烧速率进行比较，确定其氧化性。氧化性固体本身未必燃烧，但通常因加热释放氧气引起或促使其他物质燃烧，具有助燃物理危险特性，因此很多行业都需要使用固氧仪检测其氧化性，从而避免危险的发生。我国相继出台了《GB/T21617-2023 危险品 固体氧化性试验方法（重量法、时间法）》、《GB/T21755-2008 工业用途的化学产品  固体物质氧化性质的测定、《SN/T4898-2017   危险品 固体氧化性试验方法 重量法》等及其他的几个标准，都是沿用联合国MTC的测试方法，主要是确定氧化性固体的氧化性能力的试验方法，不对固氧仪进行校准。《 JJF(石化)031-2020  固体氧化性试验装置校准》是石化行业的校准规范，规范中仅仅只对计时器示值误差以及电压示值误差两个项目进行了校准，对质量示值误差以及对随时间变化的质量误差没有进行校准。并且检测计时器示值误差使用的标准为分辩力0.1s的秒表进行目测。固氧仪计时装置的分辩力为0.1s，因而不能对时间参数进行准确的校准。随着国家对新材料研究的深入，新材料在各行各业的使用越来越广泛，固氧仪的使用也随之越来越广泛，而且涉及到的行业也越来越多。
除了《 JJF(石化)031-2020  固体氧化性试验装置校准》的这个石化行业的校准规范，我国针对固氧仪目前没有相对应的国家计量技术规范，但大量国产和进口的此类仪器已在普及使用。计量检定校准机构、仪器生产商和使用者没有一个统一明确的技术规范作为标准，各自使用自编方法，造成很多技术要求和测量结果不一致，因此制定固氧仪国家校准规范非常有必要性，以保证其量值准确、统一和可靠，为质量技术监督部门、认可校准机构和固氧仪生产单位、各个使用单位实施计量管理提供技术支撑。
3 《固体材料氧化性试验仪国家校准规范》制定过程
（1）国家市场监督管理总局办公厅文件《市场监管总局办公厅关于印发2025年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知》（市监计量发(2025] 45号），列入制定计划，成立了规范起草小组，拟定了工作计划。2025年8月起草小组进行充分调研，就规范包含的内容、主要技术指标等问题进行了讨论，确定了规范的主要技术内容。

（2）2025年10月-12月开始由规范起草小组组织进行试验，获取试验数据，对校准项目和方法进行验证。

（3）2026年1月-3月由规范起草小组组织讨论，在此基础上形成《固体材料氧化性试验仪国家校准规范（初稿）》。
（4）2026年4月-5月由规范起草小组组织相关专家开展研讨会进行讨论，对规范初稿修改后，形成《固体材料氧化性试验仪国家校准规范（征求意见稿）》。

4  规范制定的主要技术依据及原则
4.1  依据
《固体材料氧化性试验仪国家校准规范》的制定根据JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》规定的规则编写。

本校准规范参考了JJG99《砝码》、JJF2199《数字式时钟规程》、JJF1847《电子天平校准规范》、GB/T21617 《危险品固体氧化性试验方法（重量法、时间法）》等规程、规范和标准。
4.2  原则
固氧仪广泛应用于广泛用于民航、海关、化工、出入境检验检疫、安全防护等领域。在编制的过程中，起草小组掌握以下原则：体现目前技术的先进性、广泛性，以及现场实际工作中的可操作性和可行性，以便于科学实用，并考虑未来技术提升的可能性。
根据JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》的要求，本规范包括封面、扉页、目录、引言、范围、引用文件、术语、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达以及附录等几个部分。
5  制定要点说明
本规范结合我国固氧仪的行业状况和实际需求，对《固体材料氧化性试验仪国家校准规范》进行了制定，格式上按照JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》进行编写，本规范主要内容如下：
5.1  范围
规定了本规范适用范围。
5.2  引用文件
列出了本规范所引用的参考文献的有效版本。
5.3  术语和定义
定义了本规范中用到的相关名词术语，结合实际使用环境，引入动态载荷概念。
5.4  概述
简述固氧仪的用途和组成。
5.5  计量性能要求
给出了校准固氧仪的主要计量参数和技术指标。
5.5.1 计时误差
固氧仪的计时在数据显示终端显示。采用同步计时的方式测量计时误差。检测方法参考了JJF2199-2024《数字式时钟校准规范》的检测要求。
5.5.2 质量示值误差
质量称量由电子天平和数据采集终端构成。采集终端可显示保存称量测量数据。其中明确了示值误差和重复性两个检测参量。检测方法参考了JJF1847-2022《电子天平》的检测要求。
5.5.3 燃烧速率示值误差
固氧仪燃烧速率由计时装置和称量装置测量后按照计算公式得出。通过模拟氧化性固体燃烧时质量变化的状态，测量质量随时间变化的过程，借助控制衡器对过程进行测量，通过计算公式得到燃烧速率。
6 校准方法
对校准固氧仪所需的校准项目及其方法作了详尽的描述和合理的规定，保证固氧仪在测量范围内整体的准确性。
7校准结果
规定了对校准固氧仪的校准结果的处理方法，写明了校准证书应包含的信息。
8建议校准周期
对校准固氧仪的校准周期做出了建议性规定。
9附录
附录A：固氧仪校准原始记录示例
附录B：固氧仪校准证书内页格式
附录C：固氧仪测量结果不确定度评定示例
希望委员和专家们提出宝贵意见，使规范更加科学、合理和适用。
                   《固体材料氧化性试验仪国家校准规范》起草小组
2025年7月
