磁场强度示值误差测量结果不确定度评定示例
1 概述
本示例针对计量型霍尔效应测试仪的磁感应强度示值误差校准，依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》，对计量型霍尔效应测试仪的磁感应强度示值误差校准结果进行不确定度评定。
2 测量模型

式中：
 — 磁感应强度示值相对误差；
Bn — 被校磁场源的磁感应强度标称示值，mT;
Bs — 标准特斯拉计测量值。
3 标准不确定度分量评定
（1）. A类评定：测量重复性引入的标准不确定度分量Arel
在重复性条件下，对600 mT校准点连续进行6次独立测量，标准特斯拉计示值数据如下表：
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	示值Bsi/mT
	600.12
	600.05
	599.96
	600.08
	600.02
	599.93

	平均值/mT
	600.03


单次测量的实验标准差：
 ≈ 0.072 mT
实际校准中每个点测量3次，取3次平均值作为测量结果，因此平均值的标准不确定度：
 ≈ 0.042 mT

相对标准不确定度：
 ≈ 7.0×10-5
（2）. B类评定：
1） 标准特斯拉计引入的标准不确定度分量B1rel
在600 mT量程点，扩展不确定度U=0.3 mT，k=2，因此标准不确定度：
 ≈ 0.15 mT
相对标准不确定度：
 ≈ 2.5×10-4
[bookmark: _GoBack]2） 磁场均匀性与探头定位偏差引入的标准不确定度B2rel
被校霍尔效应测试仪的磁场源在样品有效均匀区内，磁感应强度分布存在固有不均匀性；同时探头定位操作存在一定偏差，二者综合引入的磁感应强度测量相对极限偏差约为0.04%。该偏差服从均匀分布，包含因子，因此：
 ≈ 2.3×10-4
A.4 合成标准不确定度
各不确定度分量相互独立，相对合成标准不确定度:
 ≈ 0.035%
A.5 扩展不确定度
取包含因子k=2，扩展不确定度Urel=0.070%，k=2。

