晶圆薄膜应力标准板曲率半径校准结果
的测量不确定度评定示例

1  数学模型
使用台阶仪对标准板0°和90°方向分别进行校准。每个角度方向，重复测量6次，平均值作为曲率半径测量结果。
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R——应力标准板曲率半径测量结果；
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——应力标准板曲率半径第i次的测量值。
2  测量不确定度来源

a) 标准装置台阶仪引入的不确定度分量u1；
b) 测量重复性引入的不确定度分量u2；
c) 均匀性引入的不确定度分量u3。
3  标准不确定度

    以4寸标准板(直径尺寸为100mm)、硅基厚度500μm、膜层厚度150nm的标称值为300Mpa的标准板为例。

3.1  标准装置台阶仪引入的不确定度分量u1
标准装置引入的相对不确定度Urel=1%，k=2；
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3.2  测量重复性引入的标准不确定度分量u2：
以4寸标准板(直径尺寸为100mm)、标称值为300MPa：25.069m、25.388m、25.167m、25.015m、25.366m、25.575m，按照贝塞尔公式计算其测量重复性，则其不确定度分量为：
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3.3  均匀性引入的不确定度分量u3：
根据以前的测量数据预估均匀性在0°和90°方向均不超过0.4%，则均匀性引入的不确定度为：
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4  合成标准不确定度的计算
上述各分量独立不相关，则相对标准不确定度为：
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5  扩展不确定度
取k=2，则扩展不确定度为：
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