《晶圆薄膜应力标准板校准规范》

实 验 报 告

规范起草小组

2026年8月

1  实验目的

为了确认本规范的计量性能指标和校准方法合理性，针对校准规范上确定的计量特性及校准项目，进行相关的实验验证。

2  实验地点和环境条件

实验地点：河北省石家庄市新华区合作路113号中国电科十三所 新1#厂房319房间。

实验室温度：20℃±2℃，相对湿度：30%~70%，洁净度：优于ISO6级。

3  实验用标准器及被测样板

3.1 实验用标准器

实验用标准器为台阶仪，型号为P-7，机号为7300575，如下图所示：

图1 实验用台阶仪实物图

3.2 被测应力样板

被测应力样板信息如下表1所示。

表1 被测应力样板信息

| 机号 | 曲率半径 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| C-20250010 | 575m | CETC13 |
| C-20250300 | 25m | CETC13 |
| C-20251010 | 7.5m | CETC13 |

4  实验方法及实验数据

4.1  样板曲率半径

按照台阶仪操作说明书，将仪器预热15min左右，调至样板测量状态。使用台阶仪对标准板0°和90°方向分别进行测量。以0°方向为例，重复测量6次，平均值作为曲率半径测量结果。

（1）

R——应力标准板曲率半径测量结果；

——应力标准板曲率半径第i次的测量值。

实验数据如表2所示.

表2 应力样板曲率半径测量数据

| 样板机号 | C-20250010 |  | C-20250300 |  | C-20251010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量角度 | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° |
| 测量数据/m | 575.1 | 575.5 | 25.012 | 25.064 | 7.529 | 7.609 |
|  | 574.9 | 575.4 | 25.090 | 25.291 | 7.636 | 7.601 |
|  | 575.3 | 575.5 | 25.280 | 25.033 | 7.615 | 7.611 |
|  | 575.6 | 575.1 | 25.253 | 25.115 | 7.579 | 7.635 |
|  | 574.9 | 575.4 | 25.250 | 25.065 | 7.510 | 7.504 |
|  | 575.2 | 575.2 | 25.244 | 25.074 | 7.562 | 7.516 |
| 平均值/m | 575.2 | 575.3 | 25.188 | 25.107 | 7.572 | 7.579 |

4.2  样板应力

样板应力值通过公式(2)计算得到。

(2)

实验条件和数据如表3~表5所示。

表3 机号为C-20250010应力样板测量数据

| ## 样品规格 | ## 晶圆基体及晶向 |  | ## 晶圆厚度/μm | ## 薄膜材料 |  | ## 薄膜厚度/nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 4英寸 | ## Si-100 |  | ## 500 | ## SiO2 |  | ## 1000 |
| 测量角度 |  | 0° |  |  | 90° |  |
| ## 测量数据/MPa |  | ## 9.029 |  |  | ## 9.020 |  |
|  |  | ## 9.034 |  |  | ## 9.023 |  |
|  |  | ## 9.025 |  |  | ## 9.020 |  |
|  |  | ## 9.018 |  |  | ## 9.023 |  |
|  |  | ## 9.034 |  |  | ## 9.029 |  |
|  |  | ## 9.027 |  |  | ## 9.027 |  |
| ## 平均值/ MPa |  | ## 9.027 |  |  | ## 9.025 |  |

表4 机号为C-20250300应力样板测量数据

| ## 样品规格 | ## 晶圆基体及晶向 |  | ## 晶圆厚度/μm | ## 薄膜材料 |  | ## 薄膜厚度/nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 4英寸 | ## Si-100 |  | ## 500 | ## SiO2 |  | ## 1000 |
| 测量角度 |  | 0° |  |  | 90° |  |
| ## 测量数据/MPa |  | ## 296.730 |  |  | ## 296.106 |  |
|  |  | ## 295.794 |  |  | ## 293.411 |  |
|  |  | ## 293.541 |  |  | ## 296.477 |  |
|  |  | ## 293.859 |  |  | ## 295.496 |  |
|  |  | ## 293.894 |  |  | ## 296.094 |  |
|  |  | ## 293.965 |  |  | ## 295.986 |  |
| ## 平均值/ MPa |  | ## 294.128 |  |  | ## 295.591 |  |

表5 机号为C-20251010应力样板测量数据

| ## 样品规格 | ## 晶圆基体及晶向 |  | ## 晶圆厚度/μm | ## 薄膜材料 |  | ## 薄膜厚度/nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 4英寸 | ## Si-100 |  | ## 500 | ## SiO2 |  | ## 100 |
| 测量角度 |  | 0° |  |  | 90° |  |
| ## 测量数据/GPa |  | ## 9.951 |  |  | ## 9.847 |  |
|  |  | ## 9.811 |  |  | ## 9.857 |  |
|  |  | ## 9.838 |  |  | ## 9.844 |  |
|  |  | ## 9.885 |  |  | ## 9.812 |  |
|  |  | ## 9.977 |  |  | ## 9.985 |  |
|  |  | ## 9.908 |  |  | ## 9.969 |  |
| ## 平均值/ GPa |  | ## 9.895 |  |  | ## 9.886 |  |

4.3  均匀性

以应力标准板0°位置为例，每次旋转角度为0.5°，顺时针和逆时针分别旋转4次，共获取9条测试曲线，如图2所示。取9次测量结果的均方差作为均匀性测量结果。

图2 应力标准板均匀性测试位置

（3）

测量数据如表6所示.

表6 应力样板均匀性测量结果

| 样板机号 |  | C-20250010 |  | C-20250300 |  | C-20251010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量角度 |  | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° |
| 测量数据/m | 位置1 | 575.0 | 575.2 | 25.085 | 25.113 | 7.550 | 7.596 |
|  | 位置2 | 574.8 | 575.4 | 25.062 | 25.150 | 7.589 | 7.535 |
|  | 位置3 | 576.1 | 573.6 | 25.132 | 25.081 | 7.557 | 7.553 |
|  | 位置4 | 574.8 | 574.9 | 25.066 | 25.060 | 7.580 | 7.518 |
|  | 位置5 | 576.1 | 575.0 | 25.146 | 25.032 | 7.532 | 7.596 |
|  | 位置6 | 574.1 | 576.1 | 25.192 | 25.033 | 7.546 | 7.542 |
|  | 位置7 | 575.6 | 576.0 | 25.185 | 25.011 | 7.521 | 7.576 |
|  | 位置8 | 575.9 | 573.9 | 25.138 | 25.076 | 7.577 | 7.532 |
|  | 位置9 | 576.3 | 575.5 | 25.184 | 25.083 | 7.552 | 7.519 |
| 均匀性 |  | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% |