铁磁性钢丝绳探伤仪不确定度评定

一、磁感应强度测量不确定度评定示例

1． 测量条件及方法

- 环境条件:环境温度为18℃，相对湿度为62%。

- 测量标准:特斯拉计计，最大允许误差为±1%。

- 被测对象:钢丝绳探伤仪（永磁体），其标称值250mT。

d）测量方法:按规范7.3进行.

2． 测量模型

磁感应强度示值误差的测量模型为： δB=B-B0B0×100%

式中：

δB——磁感应强度偏差，%；

B——仪器标称磁感应强度值，mT；

B0——磁感应强度实测平均值，mT。

各输入量的灵敏度系数计算如下：

cB=∂∆B∂B=1B0

cB0=∂∆B∂B=-BB02

3． 测量不确定度主要来源

磁感应强度示值误差的测量不确定度的主要来源包括:

a)由测量重复性引人的不确定度分量u1;

b)由特斯拉计测量磁场引人的不确定度分量u2;

c)由探头放置位置偏差引人的不确定度分量u3。

d)环境磁场波动测量引入的不确定度分量u4

4． 标准不确定度的评定

4.1 测量重复性引入的不确定度分量u1

采用A类评定，在重复性条件下，用特斯拉计单独测量10次，获得的数据如表C.1所示：

表1 重复性测量数据

| 磁感应强度标称值（mT） |  | 250mT |
| --- | --- | --- |
| 磁感应强度实测值（mT） | 1 | 248.8 |
|  | 2 | 250.6 |
|  | 3 | 251.4 |
|  | 4 | 250.8 |
|  | 5 | 249.4 |
|  | 6 | 248.8 |
|  | 7 | 249.0 |
|  | 8 | 252.1 |
|  | 9 | 251.8 |
|  | 10 | 251.5 |
| 平均值B0（mT） |  | 250.4 |

依据贝塞尔公式，=1.24 mT

实际校准中取3次测量平均值，则有重复性引入的标准不确定度为

0.72 mT

4.2 由标准器最大允许误差引人的不确定度分量u2

特斯拉计其最大允许误差为±1%，在区间内服从均匀分布，取包含因子k=，则: u2=2.5mT3=1.45mT

4.3 由探头放置位置偏差引入的不确定度u3

特斯拉计探头放置引入的不确定度相对值估计为0.5%，在区间内可认为服从均匀分布，包含因子k=，则u3=1.25mT3=0.72mT

4.4 由环境磁场波动引入的不确定度u4

测量过程中环境磁场波动估计不超过±0.05 mT在区间内可认为服从均匀分布，包含因子k=，则u3=0.05mT3=0.03mT

5. 标准不确定度分量汇总

表2 标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定分量ui | 不确定度来源 | 标准不确定度分量 mT |
| --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 0.72 |
| u2 | 特斯拉计最大允许误差 | 1.45 |
| u3 | 探头放置位置偏差 | 0.72 |
| u4 | 环境磁场波动 | 0.03 |

6. 合成标准不确定度

各个不确定度分量不相关，则合成标准不确定度为

uc(∆B)=-BB02u12+u22+u32+u42

带入数值

ucrel∆B=250250.420.722+1.452+0.722+0.032=0.7%

7. 扩展不确定度

取k=2，扩展不确定度为： Urel=k⋅ucrel=2×0.7=1.4%

二、金属横截面积损失（LMA）示值测量不确定度评定示例

1. 测量条件及方法

a)环境条件:环境温度为24℃，相对湿度为67%。

b)测量标准: LMA缺陷校准标准样段，最大允许误差：±0.2%。

c)被测对象: 某型号铁磁性钢丝绳探伤仪（具备LMA检测功能）

d）测量方法：选用2%LMA量值点的标准样段，以1.00m/s速度进行检测。

2. 测量模型

δLMA=LMAi-LMA0i

式中：

δLMA——LMA示值误差，%；

LMAi——仪器示值平均值，%；

LMA0i——标准样绳标称LMA值，%。

3. 测量不确定度主要来源

LMA示值误差的测量不确定度的主要来源包括:

a)由测量重复性引人的不确定度分量u1;

b)由LMA缺陷校准标准样段最大允许误差引人的不确定度分量u2;

c)由仪器分辨力引人的不确定度分量u3；

d)由检测速度变化引入的不确定度分量u4。

4 标准不确定度的评定

4.1 测量重复性引入的不确定度分量

采用A类评定，重复性单独测量10次，获得的数据如表D.1所示:

表1 重复性测量数据

| LMA标称值/% |  | 2.01% |
| --- | --- | --- |
| LMA实测值 | 1 | 1.95% |
|  | 2 | 1.98% |
|  | 3 | 1.97% |
|  | 4 | 1.96% |
|  | 5 | 1.93% |
|  | 6 | 1.96% |
|  | 7 | 1.93% |
|  | 8 | 1.93% |
|  | 9 | 1.92% |
|  | 10 | 1.90% |
| 平均值LMA0i |  | 1.94% |

依据贝塞尔公式，=0.024%

实际校准中取3次测量平均值，则有重复性引入的标准不确定度为

0.014%

4.2 由LMA缺陷校准标准样段最大允许误差引人的不确定度分量u2

LMALMA缺陷校准标准样段最大允许误差为±0.2%，在区间内服从均匀分布，包含因子k=，则:

4.3 由检测速度变化引入的不确定度u3

牵引装置速度设定为 1.00m/s，速度稳定性优于 ±2%，即速度波动范围为 0.98∼1.02m/s。根据仪器技术指标，在标称速度范围内，速度变化引起的LMA示值变化量不超过 ±0.3%（相对量）。LMA示值变化半宽为：a3=1.94%×0.3%=0.0058%。在区间内服从均匀分布，包含因子k=，则：u3=0.0058%3=0.0033%。

4.4 由仪器分辨力引入的不确定度u4

仪器LMA显示分辨力为 0.01%，其量化误差半宽为 0.005%。在区间内服从均匀分布，包含因子k=，则:u4=0.005%3=0.0029%

测量重复性与仪器分辨力两者引入的不确定度分量，取数值大的不确定度分量，另一个舍去。

5. 标准不确定度分量汇总

表D.2 标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定分量ui | 不确定度来源 | 标准不确定度分量% |
| --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 0.014 |
| u2 | LMA缺陷校准标准样段允许误差 | 0.115 |
| u3 | 检测速度 | 0.0033 |

6. 合成标准不确定度

各个不确定度分量不相关，则合成标准不确定度为：
uc(δLMA)=u12+u22+u32

带入数值

ucδLMA=0.0142+0.1152+0.00332=0.116%

7. 扩展不确定度

取k=2，扩展不确定度为：

U=k⋅uc=≈0.23%