JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF××××—202×

自动反应量热仪校准规范

Calibration Specification for Automatic Reaction Calorimeter

（征求意见稿）

202×-××-××发布                   202×-××-××实施

国家市场监督管理总局发 布

JJF ××××– 202×

自动反应量热仪

校准规范

Calibration Specification for Automatic Reaction Calorimeter

归 口 单 位：全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国新材料与纳米计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

引言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语及定义	1

3.1反应热	1

3.2热流法	1

4 概述	1

5 计量特性	2

6校准条件	3

6.1 环境条件	3

6.2测量标准装置及配套设备	3

7校准项目和校准方法	4

7.1质量示值误差	4

7.2温度示值误差	4

7.3反应热相对误差	5

8 校准结果表达	6

9 复校时间间隔	6

附录A 自动反应量热仪反应热相对误差校准结果不确定度评定	7

附录B 自动反应量热仪校准原始记录	10

附录C 自动反应量热仪校准证书内页格式	13

引言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》和JJF 1094《测量仪器特性评定》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

自动反应量热仪校准规范

1 范围

本规范适用于自动反应量热仪（以下简称量热仪）的校准，量热仪的测量原理主要包括热流法、功率补偿法、热平衡法等。

2 规范性引用文件

本规程引用下列文件：

JJG 1036  电子天平

GB/T 42300  精细化工反应安全风险评估规范

T/CIESC 0001—2020化学反应量热试验规程

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语及定义

T/CIESC 0001—2020界定的以及下列术语和定义适用于本规范。

3.1 反应热 heat of reaction

化学反应过程所释放或吸收的热量。

注：单位为焦耳（J）。

[来源：T/CIESC 0001-2020，3.1]

3.2 热流法 heat flow procedure

在反应量热领域，反应混合物发生放（吸）热反应时，通过动态调节反应体系的撤热或补热速率，维持反应混合物温度恒定，使反应热效应以热流形式持续传递至环境（如仪器炉膛、控温槽或反应釜夹套等）并实时记录，从而根据补偿热流计算反应热的一种量热方法。

[来源：T/CIESC 0001-2020，3.3]

4 概述

量热仪主要由反应釜、控温系统、校准加热器控制系统、工艺操作控制模块（搅拌马达、加料装置等）和参数测量模块（物料温度，夹套温度等）组成，其主要功能为对样品进行温度程序控制（升温/降温/恒温及其组合），并测量样品发生化学反应的热效应，获得反应釜内样品的放热热流，以计算反应的放热速率、总放热量、比放热量、转化率和物料累积等热行为信息，推算目标反应的绝热温升和失控后体系能够达到的最高温度。量热仪原理示意图如图1所示。

量热仪的基本原理为热量守恒定律，在不对外做功条件下，反应热等于釜壁换热热流、体系内能积累、加料显热、环境热损失各项之和。在工作时，量热仪主要依赖热传导原理。当物质发生吸热或放热反应时，反应体系温度会发生变化。量热仪利用温度传感器来精确测量物质温度的变化，并通过在线计算与标定的方式，结合恒等式运算，获取反应热、相变热、或混合热的热流量，从而间接地测量其热量变化。

图1 自动反应量热仪量热原理示意图

5 计量特性

量热仪的计量特性要求如表1所示。

表1 计量特性要求

| 序号 | 校准项目 | 符号 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量示值误差 |  | ±0.1g |
| 2 | 温度示值误差 | ∆T | ±2℃ |
| 3 | 反应热相对误差 |  | ±5% |

6校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：20 ℃±2 ℃。

6.1.2 相对湿度：20%～80%。

6.1.3 供电电源：电压：220 V±22 V；频率：50 Hz±0.5 Hz。

6.1.4 其他：周围无影响正常工作的电磁干扰。

6.2 测量标准装置及配套设备

6.2.1 标准直流电源

最大输出电压：20V；

最大输出电流：3A；

电压最大允许误差：±0.5%；

电流最大允许误差：±0.5%。

注：测量范围满足反应量热仪输出功率的校准需求即可。

6.2.2 温度测量标准

测量范围：（0～200）℃；

分辨力：不低于0.01℃；

最大允许误差：±（0.15℃+0.002t）。

6.2.4 砝码

标称值：50g、100g、200g、500g和1000g；

准确度等级：不低于M1等级。

注：砝码的配置与被校仪器最大量程相符即可。

6.2.6 电子秒表

测量范围：（0～3600）s；

分辨力：不低于0.01s；

最大允许误差：±0.5 s/d。

7校准项目和校准方法

7.1 质量示值误差

根据称重台（一般是天平）的最大称量，在称重台上逐渐地往上加载质量为50g、100g、200g、500g和1000g的砝码，然后逐渐地卸下载荷，分别记录加载时和卸载时的质量测量值即称重台的示值L，按照式（1）计算不同载荷的示值误差。

（1）

式中：

——质量示值误差，g；

——称重台的示值，g；

——载荷质量值，g。

7.2 温度示值误差

- 7.2.1 温度校准范围根据量热仪实际情况或者客户要求确定。将温度测量标准器置于反应釜内，尽量与被校反应量热温度传感器接近，但不接触。将去离子水倒入反应釜中，启动被校自动反应量热仪外部控温设备，开启搅拌，搅拌速度为（100r/min～500r/min），并设定恒温50℃控制，如图2所示。在系统处于温度稳定阶段10min后，读取5分钟内的温度标准器温度值和量热仪示值进行温度示值误差的校准，每隔一分钟读取一次，共计6次数据。

图2 温度传感器测温位置示意图

- 7.2.2 计算5分钟内自动反应量热仪测得的温度值的算术平均值作为测量值T，温度标准器的算术平均值作为标准值，按照公式（2）、（3）与（4）计算50℃温度点的温度示值误差。

（2）

（3）

（4）

式中：

n——测量点数，本文采纳值为6；

T——反应量热仪温度平均值，℃；

——反应量热仪第i次测量时示值，℃；

——温度标准器温度平均值，℃；

——温度标准器第i次测量时示值，℃；

——温度示值误差，℃。

- 7.2.3 在100℃和150℃时采用二丙二醇作为介质进行试验，将外部控温设备分别设定为100℃和150℃，重复步骤7.2.1～7.2.2。

7.3 反应热相对误差

7.3.1 按图3连接自动反应量热仪加热器与标准直流电源。加热器连接标准直流电源电流端和电压端。

图3 标准直流电源用于反应热校准示意图

向反应釜中加入适量去离子水，水位线尽量较多超过温度传感器，并启动被校自动反应量热仪，设定样品控制温度为50℃，设定搅拌转速为（100r/min～500r/min）。转速可根据实际情况设置。当反应釜内去离子水温度稳定后，设定标准直流电源为恒功率输出模式。根据加热器的阻值，设定合适的输出电压与电流值，标准直流电源开始恒功率输出，10min后，停止标准直流电源输出。

7.3.2 由同步记录的电压电流值及时间，按照公式（5）计算标准直流电源输出热。而由自动反应量热仪仪器配套软件可直接读出反应热示值。按照公式（6）计算反应热相对误差。

（5）

（6）

式中：

——标准直流电源输出热，J；

U——标准直流电源输出电压，V；

I——标准直流电源输出电流，A；

——反应热示值，J；

——反应热相对误差，％。

7.3.3 改变标准直流电源设定电流，重复步骤7.3.1～7.3.2，至少选取直流电源输出功率分别为20W、50W、90W三个值进行校准或者根据反应量热仪实际使用功率选定合适的校准点。

8 校准结果表达

经校准的自动反应量热仪，出具校准证书，校准证书应符合JJF 1071-2010中5.12的要求，校准原始记录格式参见附录B，校准证书（内页）格式参见附录C。

9 复校时间间隔

复校时间间隔由使用者根据仪器使用情况、仪器本身性能等因素自行决定，推荐复校时间间隔不超过1年。

附录A

# 自动反应量热仪反应热相对误差校准结果不确定度评定

A.1 测量方法

按照本规范规定的校准方法，采用标准直流电源输出的功率对反应热进行校准。输出电功率约为20W。

A.2 测量模型

反应热相对误差按式（A.1）进行计算。

rQ=Qm−QrQr×100%                    （A.1）

式中：

rQ——反应热相对误差，％；

Qm——校准过程中测量的反应热，J；

——标准直流电源输出热，J。

A.3不确定度传播律

各输入量之间不相关，根据不确定度传播律，其合成标准不确定度可用公式（A.2）表示：

uc(rQ)=cQm2×u2(Qm)+cQr2×u2(Qr)              (A.2)

式中，灵敏系数可表示为：

cQm=f(rQ)/f(Qm)=1Qr                   (A.3)

cQr=f(rQ)/f(Qr)=−Qm(Qr)2                    (A.4)

由于示值误差较小，这里可认为Qm等于Qr，所以，灵敏系数可改写为：

cQm=f(rQ)/f(Qm)=1Qm               (A.5)

cQr=f(rQ)/f(Qr)=−1Qr               (A.6)

将式（A.5）和式（A.6）代入式（A.2）可得反应热相对误差的不确定度计算公式：

uc(rQ)=1Qm2×u2(Qm)+1Qr2×u2(Qr)       (A.7)

式中：

uc(rQ)——反应热相对误差的合成标准不确定度；

u(Qm)Qm——反应热重复性引入的相对不确定度分量；

u(Qr)Qr——标准直流电源引入的相对不确定度分量。

A.4不确定度分量的评定

A.4.1  自动反应量热仪反应热重复性引入的相对不确定度分量

对反应热相对误差进行3次测量试验，三次相对误差分别为：0.85％, 0.82％, 0.91％，采用极差法计算单次试验标准偏差为：0.91%−0.82%1.69=0.06%，反应热重复性引入的相对不确定度分量为：

u(Qm)Qm=0.06%

A.4.2  标准直流电源引入的相对不确定度分量

标准直流电源引入的相对不确定度分量可进一步写为：

u(Qr)Qr=u2(Ut)Ut+u2(It)It+u2(t)t    (A.8)

式中：

u(Ut)Ut——测量电压引入的相对不确定度分量；

u(It)It——测量电流引入的相对不确定度分量；

u(t)t——积分时间引入的相对不确定度分量。

根据电压最大允许误差0.5%，电流最大允许误差0.5%，按照均匀分布，置信因子，则测量电压引入的相对不确定度分量与测量电流引入的相对不确定度分量分别为：

u(Ut)Ut=0.5%3=0.29%

u(It)It=0.5%3=0.29%

标准时钟的示值误差小于1s，标准直流电源输出时间为1800s时，按照均匀分布，置信因子，积分时间引入的相对不确定度分量为:

u(t)t=118003=0.03%

A.4.3 不确定度分量一览表

不确定度分量见表A.2。

表A.2  反应热相对误差校准不确定度分量表

| 不确定度分量来源 | 分量符号 | 区间半宽或重复性数值 | 评定方法 | 概率分布 | 置信因子 | 相对标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反应热重复性 | u(Qm)Qm | 0.06% | A | 正态 | —— | 0.06% |
| 标准电压测量 | u(Ut)Ut | 0.29% | B | 均匀 |  | 0.29% |
| 标准电流测量 | u(It)It | 0.29% | B | 均匀 |  | 0.29% |
| 积分时间 | u(t)t | 0.03% | B | 均匀 |  | 0.03% |

A.5 合成相对标准不确定度的计算

合成相对标准不确定度按公式（A.7）计算可得：

uc(rQ)=(0.06%)2+(0.29%)2+(0.29%)2+(0.03%)2=0.42%

A.6 扩展相对不确定度的确定

取包含因子k=2，则扩展相对不确定度为：

U(rQ)=k×uc(rQ)=0.84%

附录B

# 自动反应量热仪校准原始记录

证书编号：

| 送校仪器信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单号 |  |  |  |  |  | 送校单位 |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  |  |  | 制造单位 |  |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 | ℃ |  |  |  | 地点 |  |  |  |  |  |
| 相对湿度 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级 |  |  |  | 证书编号 |  | 证书有效期至 (YYYY-MM-DD) |

第  页    共  页

自动反应量热仪校准原始记录

证书编号：

校准结果记录

- 质量示值误差

| 载荷(g) | 测得值(g) |  | 示值误差(g) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加载 | 卸载 | 加载 | 卸载 |

- 温度示值误差

|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50℃ | 被校仪器示值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准器示值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100℃ | 被校仪器示值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准器示值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150℃ | 被校仪器示值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准器示值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |

第   页  共  页

- 反应热相对误差

| 实验条件 |  | 实际输出功率/W | 输出热量/J | 量热仪/J | 反应热相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50℃ |  |  |  |  |  |

校准员：      核验员：                     校准日期：     年  月  日

第   页  共  页

# 附录C

# 自动反应量热仪校准证书内页格式

证书编号 XXXXXX-XXXX

| <校准机构授权说明> 校准结果不确定度的评估和表述均符合JJF1059.1的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 | ℃ |  | 地点 |  |  |  |  |
| 相对湿度 | % |  | 其它 |  |  |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 测量范围 |  | 不确定度/ 准确度等级 |  | 证书编号 | 证书有效期至 (YYYY-MM-DD) |

第 页，共 页

证书编号 XXXXXX-XXXX

校 准 结 果

- 质量示值误差 载荷(g); 示值误差; 不确定度Urel. 备注： - 温度示值误差 温度; 示值误差; 不确定度Urel. 50℃. 100℃. 150℃. - 反应热相对误差 反应温度： 介质： 实际输出功率/W; 反应热相对误差/%; 不确定度Urel.

校 准 员：                             核 验 员：

第    页，共    页