自动反应量热仪校准规范

试验报告

校准规范起草组

2026年8月

《自动反应量热仪校准规范》试验报告

- 实验目的

选取自动反应量热仪作为实验对象，按校准规范中规定的主要项目进行实验，验证该校准规范条款的正确性和可行性。

- 实验方法

按照校准规范的要求进行试验。

- 实验过程

3.1 校准所用标准装置及辅助试验设备

标准器及辅助设备的主要技术参数如表1所示：

表1 标准器及辅助设备的主要技术参数

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准直流电源 | RIGOL DP712 | 最大输出电压： 50V 最大输出电流：3A 电压最大允许误差：±0.5%； 电流最大允许误差：±0.5%。 |
| 2 | 高精度数字温度计 | PL1200-B | 测量范围：（0～300）℃； 分辨力：不低于0.01℃； 最大允许误差：±0.15℃ |
| 3 | 电子秒表 | SJ9-2 Ⅱ | 测量范围：（0～3600）s； 分辨力：不低于0.01s； 最大允许误差：±0.5 s/d。 |
| 4 | 砝码 | 标称值：50g、100g、200g、500g和1000g | 准确度等级：不低于M1等级。 |

3.2 校准项目

表2 校准项目

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 质量示值误差 |
| 2 | 温度示值误差 |
| 3 | 反应热相对误差 |

- 试验结论

本次试验共选择4种规格的自动反应量热仪，试验结果表明4台仪器的3项计量特性具有可操作性。通过试验，验证了自动反应量热仪通用技术条件相应条款制定是可靠的、准确的。

附录1：试验数据一

1.样品信息及试验条件

样品名称: 1L玻璃常压反应量热仪；

型号: TD1320 ；编号：05178121；

生产单位：杭州仰仪科技有限公司

环境条件：温度：20.8℃；相对湿度：50 %；

试验日期：2025年8月17日；

试验地点：杭州仰仪科技有限公司14楼

2..试验项目及数据

实验条件如下：50℃时，采用去离子水700g；搅拌速度：140r/min；标准热发生功率为20W。

2.1质量示值误差

在称重台上逐渐地往上加载质量为50g、100g、200g、500g和1000g的砝码，然后逐渐地卸下载荷，分别记录加载时和卸载时的质量测量值即称重台的示值。

| 载荷(g) | 测得值(g) |  | 示值误差(g) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加载 | 卸载 | 加载 | 卸载 |
| 50 | 49.99 | 49.98 | -0.01 | -0.02 |
| 100 | 99.97 | 99.97 | -0.03 | -0.03 |
| 200 | 199.98 | 199.98 | -0.02 | -0.02 |
| 500 | 499.98 | 499.98 | -0.02 | -0.02 |
| 1000 | 999.95 | 999.95 | -0.05 | -0.05 |

该样品的质量示值误差，符合校准规范条款5的要求。

2.2温度示值误差

- 在反应釜空载状态下启动被校自动反应量热仪外部控温设备，开启搅拌并设定恒温50℃（100℃、150℃）控制。在系统处于温度稳定阶段10min后，，读取5分钟内的温度标准器温度值和仪器示值进行温度示值误差的校准，每隔一分钟读取一次，共计6次数据。在100℃和150℃时采用二丙二醇作为介质进行试验。

|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50℃ | 被校仪器示值/℃ | 49.881 | 49.881 | 49.893 | 49.902 | 49.923 | 49.944 | 49.901 |
|  | 标准器示值/℃ | 48.891 | 48.901 | 48.904 | 48.913 | 48.932 | 48.943 | 49.911 |
|  | 温度示值误差/℃ | 0.011 |  |  |  |  |  |  |
| 100℃ | 被校仪器示值/℃ | 100.020 | 100.019 | 100.014 | 100.011 | 100.004 | 100.000 | 100.011 |
|  | 标准器示值/℃ | 99.958 | 99.958 | 99.953 | 99.950 | 99.944 | 99.939 | 99.950 |
|  | 温度示值误差/℃ | 0.061 |  |  |  |  |  |  |
| 150℃ | 被校仪器示值/℃ | 150.312 | 150.308 | 150.307 | 150.305 | 150.305 | 150.303 | 150.307 |
|  | 标准器示值/℃ | 150.237 | 150.231 | 150.230 | 150.229 | 150.227 | 150.224 | 126.896 |
|  | 温度示值误差/℃ | 0.077 |  |  |  |  |  |  |

该样品的温度示值误差，符合校准规范条款5的要求。

2.3反应热相对误差

向反应釜中加入700g去离子水，并启动被校自动反应量热仪，设定样品控制温度为50℃，设定搅拌转速为140r/min。当反应釜内去离子水温度稳定后，设定标准直流电源为恒功率输出模式，根据校准加热器的阻值，设定合适的输出电压，记录了10分钟的数据。

| 实验条件 |  | 实际输出功率/W | 输出热量/J | 量热仪示值/J | 反应热相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50℃ | 20W | 21.01 | 12607 | 12667 | 0.47 |
|  | 50W | 51.29 | 30775 | 31333 | 1.81 |
|  | 90W | 93.15 | 55890 | 56667 | 1.39 |

该样品的反应热相对误差，符合校准规范条款5的要求。

附录2：试验数据二

1.样品信息及试验条件

样品名称: 反应量热仪；

型号: RC1mx  ；编号：B944493206 ；

生产单位：梅特勒托利多

环境条件：温度：20.8℃；相对湿度：50 %；

试验日期：2025年11月18日；

试验地点：浙江省应急管理科学研究院

2..试验项目及数据

实验条件如下：50℃时，采用去离子水411.73g；搅拌速度：400r/min；标准热发生功率为5W。

2.1质量示值误差

称重台的d=0.01g，e=0.1g，在称重台上逐渐地往上加载质量为50g、100g、200g和500g的砝码，然后逐渐地卸下载荷，分别记录加载时和卸载时的质量测量值即称重台的示值。

| 载荷(g) | 测得值(g) |  | 示值误差(g) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加载 | 卸载 | 加载 | 卸载 |
| 50 | 49.99 | 49.98 | -0.01 | -0.02 |
| 100 | 99.97 | 99.97 | -0.03 | -0.03 |
| 200 | 199.98 | 199.98 | -0.02 | -0.02 |
| 500 | 499.98 | 499.98 | -0.02 | -0.02 |

该样品的质量示值误差，符合校准规范条款5的要求。

2.2温度示值误差

在反应釜空载状态下启动被校自动反应量热仪外部控温设备，开启搅拌并设定恒温50℃（100℃、150℃）控制。在系统处于温度稳定阶段10min后，记录5分钟内的温度值进行温度示值误差的校准。在100℃和150℃时采用二丙二醇作为介质进行试验。

|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50℃ | 被校仪器示值/℃ | 49.993 | 49.995 | 49.993 | 49.994 | 49.993 | 49.995 | 49.994 |
|  | 标准器示值/℃ | 49.977 | 49.997 | 49.998 | 49.998 | 49.997 | 49.999 | 49.994 |
|  | 温度示值误差/℃ | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 100℃ | 被校仪器示值/℃ | 99.974 | 99.981 | 99.985 | 99.986 | 99.986 | 99.987 | 99.983 |
|  | 标准器示值/℃ | 99.997 | 99.997 | 99.998 | 99.998 | 99.998 | 99.998 | 99.998 |
|  | 温度示值误差/℃ | 0.015 |  |  |  |  |  |  |
| 150℃ | 被校仪器示值/℃ | 149.965 | 149.975 | 149.986 | 149.988 | 149.991 | 149.992 | 149.983 |
|  | 标准器示值/℃ | 150.061 | 150.051 | 150.041 | 150.040 | 150.041 | 150.041 | 150 046 |
|  | 温度示值误差/℃ | -0.063 |  |  |  |  |  |  |

该样品的温度示值误差，符合校准规范条款5的要求。

2.3反应热相对误差

向反应釜中加入411.73g去离子水，并启动被校自动反应量热仪，设定样品控制温度为50℃，设定搅拌转速为400r/min。当反应釜内去离子水温度稳定后，设定标准直流电源为恒功率输出模式，根据校准加热器的阻值，电阻为58.28欧姆，设定输出电压，记录10分钟内的功率，与仪器实际测量的反应热对比。

| 实验条件 |  | 实际输出功率/W | 输出热量/J | 量热仪示值/J | 反应热相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50℃ | 6W | 5.967 | 3580.2 | 3452.8 | -3.56 |
|  | 5W | 4.454 | 2472.4 | 2483.8 | 0.46 |
|  | 4W | 4.024 | 2414.4 | 2454.5 | 1.66 |

该样品的反应热相对误差，符合校准规范条款5的要求。

附录3：试验数据三

1.样品信息及试验条件

设备名称:   反应量热仪；

型号: RC1mx ；编号： SN C150178568

生产单位：  梅特勒托利多

环境条件：温度：19.8℃；相对湿度：56 %；

试验日期：2026年3月26日；

试验地点：  华东理工大学

2..试验项目及数据

实验条件如下：50℃时，采用去离子水673g；搅拌速度：400r/min；标准热发生功率为15W、20W和25W。

2.1质量示值误差

在称重台上逐渐地往上加载质量为50g、100g、200g、500g和1000g的砝码，然后逐渐地卸下载荷，分别记录加载时和卸载时的质量测量值即称重台的示值。

| 载荷(g) | 测得值(g) |  | 示值误差(g) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加载 | 卸载 | 加载 | 卸载 |
| 50 | 49.99 | 49.98 | -0.01 | -0.02 |
| 100 | 99.97 | 99.97 | -0.03 | -0.03 |
| 200 | 199.98 | 199.98 | -0.02 | -0.02 |
| 500 | 499.98 | 499.98 | -0.02 | -0.02 |
| 1000 | 999.84 | 999.84 | -0.06 | -0.06 |

该样品的质量示值误差，符合校准规范条款5的要求。

2.2温度示值误差

在反应釜空载状态下启动被校自动反应量热仪外部控温设备，开启搅拌并设定恒温50℃（100℃、150℃）控制。在系统处于温度稳定阶段10min后，记录5分钟内的温度值进行温度示值误差的校准。在100℃和150℃时采用二丙二醇作为介质进行试验。

|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50℃ | 被校仪器示值/℃ | 49.914 | 49.978 | 49.991 | 49.993 | 49.993 | 49.994 | 49.974 |
|  | 标准器示值/℃ | 49.916 | 49.985 | 49.997 | 49.999 | 50.000 | 50.000 | 49.983 |
|  | 温度示值误差/℃ | -0.009 |  |  |  |  |  |  |
| 100℃ | 被校仪器示值/℃ | 100.037 | 100.056 | 100.088 | 100.087 | 100.088 | 100.088 | 100.074 |
|  | 标准器示值/℃ | 100.046 | 100.060 | 100.089 | 100.089 | 100.089 | 100.087 | 100.077 |
|  | 温度示值误差/℃ | -0.003 |  |  |  |  |  |  |
| 150℃ | 被校仪器示值/℃ | 150.000 | 149.720 | 149.633 | 149.655 | 149.717 | 149.921 | 149.774 |
|  | 标准器示值/℃ | 150.002 | 149.660 | 149.603 | 149.642 | 149.671 | 149.913 | 149.748 |
|  | 温度示值误差/℃ | 0.026 |  |  |  |  |  |  |

该样品的温度示值误差，符合校准规范条款5的要求。

2.3反应热相对误差

设定样品控制温度为50℃，当反应釜内去离子水温度稳定后，设定标准直流电源为恒功率输出模式，根据校准加热器的阻值，电阻为13.6欧姆，设定输出电压，记录10分钟内的功率，与仪器实际测量的反应热对比。

| 实验条件 |  | 实际输出功率/W | 输出热量/J | 量热仪示值/J | 反应热相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50℃ | 15W | 15.06 | 9036 | 9041.9 | 0.06 |
|  | 20W | 19.84 | 11904 | 11983 | 0.66 |
|  | 25W | 24.88 | 14928 | 14922 | 0.04 |

该样品的反应热相对误差，符合校准规范条款5的要求。

附录四、实验数据四

1.样品信息及试验条件

样品名称:  反应量热仪  ；

型号: Optimax1001 ；编号： SN C310795644

生产单位：  梅特勒托利多

环境条件：温度：22.8℃；相对湿度：40 %；

试验日期：2026年06月10日；

试验地点：  梅特勒托利多科技（中国）有限公司

2.试验项目及数据

实验条件如下：50℃时，采用去离子水812.9g；搅拌速度：500r/min；标准热发生功率为15W、20W和25W。

2.1质量示值误差

在称重台上逐渐地往上加载质量为50g、100g、200g、500g和1000g的砝码，然后逐渐地卸下载荷，分别记录加载时和卸载时的质量测量值即称重台的示值。

| 载荷(g) | 测得值(g) |  | 示值误差(g) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加载 | 卸载 | 加载 | 卸载 |
| 50 | 49.99 | 49.98 | -0.02 | -0.02 |
| 100 | 99.97 | 99.97 | -0.02 | -0.02 |
| 200 | 199.98 | 199.98 | -0.02 | -0.02 |
| 500 | 499.98 | 499.98 | -0.02 | -0.02 |
| 1000 | 999.84 | 999.84 | -0.06 | -0.06 |

该样品的质量示值误差，符合校准规范条款5的要求。

2.2温度示值误差

启动外部低温循环设备，开启搅拌并设定恒温47℃控制（校准结束后会稳定在50℃）。在系统处于温度稳定阶段10min后，记录5分钟内的温度值并进行量热校准校准。

|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50℃ | 被校仪器示值/℃ | 50.001 | 50.001 | 50.000 | 50.000 | 49.998 | 50.001 | 50.000 |
|  | 标准器示值/℃ | 49.986 | 49.973 | 49.900 | 49.980 | 49.969 | 49.997 | 49.968 |
|  | 温度示值误差/℃ | -0.032 |  |  |  |  |  |  |
| 100℃ | 被校仪器示值/℃ | 99.999 | 100.00 | 100.000 | 100.001 | 100.000 | 100.001 | 100.000 |
|  | 标准器示值/℃ | 100.120 | 100.008 | 100.065 | 100.049 | 100.071 | 100.055 | 100.061 |
|  | 温度示值误差/℃ | 0.061 |  |  |  |  |  |  |
| 150℃ | 被校仪器示值/℃ | 150.000 | 149.990 | 150.010 | 150.020 | 150.020 | 150.000 | 150.006 |
|  | 标准器示值/℃ | 149.978 | 150.060 | 150.023 | 150.040 | 150.041 | 150.021 | 150.027 |
|  | 温度示值误差/℃ | -0.021 |  |  |  |  |  |  |

该样品的温度示值误差，符合校准规范条款5的要求。

2.3反应热示值误差

校准完成后，样品控制温度并稳定在50℃左右，设定标准直流电源为恒功率输出模式，根据校准加热器的阻值，电阻为13.6欧姆，设定输出电压，记录10分钟内的功率，与仪器实际测量的反应热对比。

| 实验条件 |  | 实际输出功率/W | 输出热量/J | 量热仪示值/J | 反应热相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50℃ | 15W | 14.93 | 8958 | 8621 | 3.76 |
|  | 20W | 19.89 | 11934 | 11457 | 4.00 |
|  | 25W | 24.94 | 14964 | 14350 | 3.75 |

该样品的反应热相对误差，符合校准规范条款5的要求。